目录

1	总则	1

2	性能要求	3

3	主要技术参数	3

4	外观和结构要求	4

5	验收及技术培训	4

6	技术服务	4

附  录	6

# 总则

  - 一般规定

    - 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本采购标准规范引用标准的最新版本和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

    - 如果投标方未以书面形式对本技术规范书提出异议，则意味着投标方完全响应本技术规范书的要求，投标方提供的氧中氢分析仪以及资料和服务等应完全满足本技术规范书和有关工业标准的要求。如有异议，无论多微小，都应在投标文件中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

    - 投标方所供的产品应具有在中国国内同等级机组、相同或相似功能10台机组以上的成功运行业绩。

    - 投标方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制(SI)。所有文件、说明书、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。若文件为英文或其他文字，应同时附中文翻译。

    - 只有招标方有权修改本技术规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，经修改后最终确定的技术协议将作为合同的技术附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

    - 无论合同签定前后，投标方都应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的技术资料，并按招标方要求随时更新。投标方提供资料的时间和深度是否满足工程的需要将作为罚款的考核条件之一。

  - 投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标：

    - 投标人应建立了完善的质量保证体系，并出具ISO9001(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。

    - 投标人应具备电力行业内8年以上的研发、生产和销售经验，且在近5年未发生严重质量事故。并按附录A提供业绩资料。

    - 填写采购标准规范专用部分中的技术参数响应表。

    - 填写采购标准规范专用部分中的技术差异表。

    - 投标人应提供生产计划进度表。

    - 投标人应提供同种产品的月生产能力。

    - 按附录B填写仪器配置表。

  - 工作范围和进度要求

    - 投标方负责提供2套氧中氢分析仪的设计、制造、供货、指导安装、调试、技术培训和售后服务。

- 技术资料

设备交付时应提供以下资料：

- 产品（包括进口产品）正确完整的中文技术手册及使用说明书；

- 进口产品报关单；

- 出厂检验报告；

- 产品合格证；

- 装箱清单。

  - 标准和规范

除采购标准规范和图纸中要求的技术条件外，投标方还将再次确认表1标准的最新版本（以文字形式通知招标方），并遵照最新标准要求执行，并将最新标准通知招标方。

表1　标 准 和 规 范

| 序号 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 191-1990 | 包装储运图示标志 |
| 2 | GB 4793.1 | 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 |
| 3 | GB 4962-2008 | 《氢气使用安全技术规程》 |
| 4 | GB T3634.1-2006 | 《氢气 第1部分 工业氢》 |
| 5 |  | 《中国国电集团重大事故预防措施》 |

注  上述标准是招标方最低要求。除此标准以外，投标方可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。

  - 必须提交的技术数据和信息

    - 投标方应提供第2条中要求的技术资料和技术数据，提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经过招标方的同意。

    - 投标方提供氧中氢分析仪的特性参数和其他需要提供的信息。

# 性能要求

- 高精度防爆型热导原理传感单元，宽范围温度补偿。

- 柜装分析仪及采样系统，快速响应，易于操作。

- 配备样气取样控制模块、现场校准模块、自动排污装置和安全旁路模块。

- 测量数据自动保存，具备多种方式历史数据查询功能。

- 具备多点校准及数据补尝功能，用户可现场执行校准。

- 提供多种信号输出，4～20mA。

- 气体稳压、流量调节指示。

- 速度快，精度高，重复性好。

- 长寿命探测组件，气体预处理功能系统，自带气水分离器及过滤器。

- IP65（NEMA 4）外壳保护防尘、防土、防水溅。

# 主要技术参数

  - 采用进口高灵敏度热导原理传感器。

  - 仪器测试项目及要求：

测量量程：0～4.000 ％。

显示分辨率：0.001％。

测量精度：±2%F.S. (对于标准条件下两种混合气)。

  - 用于测量氢气的传感单元的设计和制造符合国家标准GB3836.1-2010和GB 3836.2-2010，防爆等级为Ex d ⅡC T6。

  - 分析仪工作电源为220V AC，50Hz，提供一路4~20mA和两路报警信号输出。

  - 分析仪工作流量≤0.6L/min。

  - 环境要求：相对湿度：≤90%RH；工作温度：-10℃～+50℃；贮存温度：最高70℃。

  - 响应速度	＜60秒。

  - 工作压力	0~1.0Mpa。

  - 存储方式： 具有1万条数据的存储容量，具有分时自动存储功能，亦可手动存储当前测试数据。

# 外观和结构要求

  - 产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。

  - 产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。

  - 产品面板字迹应清晰，各操作键接触良好，转换复位正常。

  - 产品标志：测试仪上应有铭牌，铭牌上应有下列标志：

- 厂名，厂址；

- 产品的名称，型号；

- 制造日期；

- 出厂编号。

# 验收及技术培训

  - 交货后供方须派技术人员现场指导安装、调试和投运，以验证仪器性能。

  - 投标方应负责对招标方进行现场培训，并提供相应的产品资料和培训资料。

# 技术服务

  - 设备的免费质保1年。

  - 设备1年免费检定或校准。

  - 设备终身维修。

  - 投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

  - 投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

- 附  录

附  录A   供 货 业 绩 表

投标人名称：

| 序 号 | 型号规格 | 供货数量 | 供货时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注  本表所列业绩均须提供最终用户证明材料（供货合同、运行证明）。

附  录B   仪 器 配 置 表

| 产 品 名 称 |  | 型号、规格 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |